## Sheet1
วิธีปฏิบัติการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ ตู้อบเด็ก (Infant Incubator )
ที่ | รายการ | วิธีปฏิบัติ
สภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล | ตรวจหน้าปัดและจอแสดงผล มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง | ตรวจสวิทช์เปิด - ปิดเครื่อง มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
3 | สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน | ตรวจสวิทช์เลือก Mode ใช้งานว่ามีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่หลุดหาย
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC / สายดิน | ตรวจเช็คสายไฟ ตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ AC รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่
5 | Skin Temperature Probe | ตรวจเช็ค Skin Temperature Probe ว่าเสียหายหรือใช้งานได้หรือไม่
6 | แผ่นกรองอากาศ(Fillter) | ตรวจเช็คแผ่นกรองอากาศว่าสกปรกหรือไม่ ถ้าสกปรกให้เป่าทำความสะอาด
7 | ระดับน้ำ (Fluid Level) | ตรวจเช็คระดับน้ำให้อยู่ในระดับปกติเสมอ
8 | เบาะรองนอน | ทดสอบโดยการปรับระดับขึ้นลงของเบาะรองนอน และสภาพของเบาะ ว่าปกติหรือไม่
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | หน้าปัดแสดงการทำงานและสัญญาณเสียง | หน้าปัดเครื่องมีการแสดง Function การทำงานครบหรือไม่และมีสัญญาณเสียงใน Function ต่างๆครบถ้วนหรือไม่
2 | การทำงานของปุ่มปรับต่างๆ | สามารถใช้งานปรับตั้งค่าได้อย่างครบถ้วน สามารถทำงานได้ปกติ
3 | การทำงานของ Heater และพัดลม | Heaterสามารถทำความร้อนได้ปกติ และพัดลมระบายอากาศสามารถ Flow อากาศได้ปกติ
ระบายอากาศ
4 | การทำงานของ Skin Temp และ Air Temp | การแสดงค่าอุณหภูมิการทำงานของSkin Temp และ Air Temp อยู่ในสภาวะปกติไม่ต่ำหรือสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้
5 | เสียง Alarm | เมื่อมีความผิดปกติของอุณหภูมิที่ตั้งไว้เสียงเตือนจะทำงาน
6 | ปุ่มAlarm Silence และ Reset | สามารถทำงานได้ปกติ กดแล้วเสียงAlarm หยุด
| การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม | ทำการตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดหรือไม่
| การทำความสะอาดเครื่อง | ทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก, สายไฟ ด้วยผ้าสะอาด
SD-MEC01-GEN002 : Rev.00