## Sheet1
วิธีปฏิบัติการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่อง EKG
ที่ | รายการ | วิธีปฏิบัติ
สภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล | ตรวจหน้าปัดและจอแสดงผล มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง | ตรวจสวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
3 | สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน | ตรวจสวิทซ์เลือก Mode ใช้งานว่ามีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC / สายดิน | ตรวจเช็คสายไฟ ตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ AC รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่
5 | EKG Electrode / Patient Cable | ตรวจ EKG Electrode / Patient Cable มีการฉีกขาด แตกหักชำรุดหรือไม่
6 | ขั้วต่อลีดแขน - ขา | ตรวจเช็คขั้วต่อลีดแขน - ขา มีการแตกหักชำรุดหรือไม่
7 | ขั้วต่อลีดหน้าอก (Vacuum Electrode) | ตรวจเช็คขั้วต่อลีดหน้าอก (Vacuum Electrode) มีการแตกหักชำรุดหรือไม่
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | ทดสอบแบตเตอรี่ (ถอดปลั๊กไฟออก) | ทำการถอดปลั๊กไฟ AC ออก ทำการเปิดเครื่องเพื่อทดสอบว่าเครื่องสามารถทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ได้
หรือไม่อย่างน้อย 30 นาที
2 | การทำงานของปุ่มปรับต่างๆ | สามารถใช้งานปรับตั้งค่าได้อย่างครบถ้วน สามารถทำงานได้ปกติ
3 | การตั้งค่า High , Low Alarm | ทำการทดสอบตั้งค่า High , Low Alarm ก่อนใช้งานหรือตรวจสอบว่ามีการ Setting ไว้แล้วหรือไม่
4 | การทำงานของเครื่องพิมพ์ | ทดสอบการพิมพ์ของเครื่องว่าสามารถพิมพ์ได้หรือไม่ กระดาษที่ออกมามีเส้นคมและชัดเจนหรือไม่
| การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม | ทำการตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดหรือไม่ /
แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จภายหลังการทดสอบ จำนวน 8 ชั่วโมง
1 | การทำความสะอาดเครื่องและอิเลคโตรด | ทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก, สายไฟ ด้วยผ้านุ่มหรือผ้าชุบน้ำสบู่หมาดๆ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
SD-MEC01-GEN004 : Rev.00
หน่วยงานอุปกรณ์ชีวการแพทย์ รพ.ราชวิ